[bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc256000007][bookmark: _GoBack]招标文件第四章2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）变更为：

	序号
	项目名称
	主要技术要求
	最高限价
（万元）

	1
	接地导通电阻测试仪检定装置
（1套）
	1.采用实物电阻负载进行取样与十进制可调序列，分辨力不劣于5μΩ；
2.阻值档位：50mΩ、100mΩ、200mΩ、300mΩ、400mΩ、500mΩ、600mΩ，准确度等级：AC:0.2% DC:0.1%；
3.最大电流不小于：60A；
4.检定方式：四端法；
5.电流测量范围（交直流）：（10.00～60.00）A，MPE：±0.1%±3d；
6.电压测量范围（交直流）：（0～1000mV～12.000V），MPE:0.1%±3d。
	3.5

	2
	宝石显微镜
（1套/2台）
	1.光学显微镜；
2.放大倍率 8×～40×；
3.工作距离 110 mm；
4.最大分辨率 200 Lp/mm～2.5 µm；
5.变倍比 5:1 (0.8×～4.0×)。
	6.2

	3
	三相交流电子负载
（1套）
	1.电压：相电压（50～300）V，MPE±0.5%；
2.电流：（5-42）A，MPE±0.5%；
3.恒阻模式：电阻5Ω-60Ω可调，MPE±0.5%；
4.功率不低于30kW，三相独立可调；
5.频率测量范围：45Hz～65Hz，准确度等级不劣于0.1级；
6.应具备恒定电流（CC）模式、恒定电阻（CR）模式、恒定功率（CP）模式；
7.具备调节功率因数能力，调节范围应包含（0.3～1）；
8.交货时提供省级或省级以上法定计量技术机构出具的计量溯源证书。
	8

	4
	透射式光学密度计（1套）
	1.光谱条件：CIE A光源，隔热玻璃和探测器；
2.几何条件：0/d或d/0；
3.分辨力：0.003；
4.重复性：±0.005；
5.最大允许误差：±0.02；
6.交货时提供省级以上法定计量技术机构溯源证书。
	11

	5
	光致发光光谱仪
（1套）
	1.激光波长：405nm；
2.功率：（0～100）mW可调；
★3.一体化机，光学调整智能化；
4.波长范围：（400～900）nm；
5.波长稳定性：<0.01 nm/℃；
6.陷波深度及效率：OD3；
7.激光寿命：不低于5000小时；
8.线宽：405±3nm，line breadth < 2nm；
9.积分时间可调：10ms～10s；
10.激光与显微镜为无穷远同轴系统，包括10X、20X平场物镜组；
★11.图像传感器采用500万低照度高感相机，最高量子效率约70%，传感器尺寸1/1.2英寸；
12.操作台为二维可调平台行程不小于40×40mm，Z轴调节不小于100mm。
13.质保期不少于三年
14.交付时完成首次校准，提供两人次以上培训。
	16

	6
	全功能校准器
（1套）
	1.直流电压输出范围：（0～1100）V，MPE:±0.02%；
★2.三相交流电压输出范围：（0～750）V，单相（0～1000）V，MPE:±0.05%；
3.交直流电流输出范围：（0～30）A，MPE:±0.05%；
4.模拟电阻输出范围：（1～200）MΩ，MPE:±(0.01～0.3)%；
5.交流输出频率范围：
6.三相45Hz～65Hz，单相45Hz～1000Hz，MPE:±0.01%；
7.谐波输出：（2～31）次，含量≤40%；
★8.直流测量：（-10～10）V，（0～20）mA，MPE:±0.05%；
9.功率输出：
10.直流功率、有功功率MPE:±0.05%，无功功率MPE:±0.1%；
11.交流输出失真度优于0.2%，直流输出纹波含量优于0.05%；
12.可按电能表检测负荷点或自选点进行电能表校验。
	17

	7
	●单相电能表检定台
（1套）
	★1.台体准确度等级：不劣于0.1%，不少于48表位；
2.装置标准电能表准确度等级：0.05级
3.输出电压:电压量程：AC 220V
4.输出电流:电流量程：1mA、10mA、0.1A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A
5.调节范围：各档量程在0～120％内连续可调，调节细度优于0.01％
6.波形失真度：≤0.5%
7.电压、电流和功率稳定度：＜0.02%（120s）
8.移相范围：0～359.9°，可分相调节，调节细度0.01°
9.输出频率：（45～65）Hz 连续可调，调节细度优于0.01Hz；
10.时间：连续测量（日计时准确度等级：0.01级）
	30


备注：投标人报价时不得超过对应设备的各项最高限价，否则视为无效投标。

