食品检验检测设备更新(二)变更公告

一、项目基本情况

1.原公告的采购项目名称：食品检验检测设备更新(二)

2.原公告的采购项目编号：SDGP370200000202602001062

二、更正信息

1.更正事项：采购文件

2.更正内容：

2.1 对第四章采购需求技术参数中设备4自动脂肪测定仪1、设备5自动脂肪测定仪2、●设备14全自动电位滴定仪进行调整，以此为准，具体调整内容如下（未提及内容均不作调整，以最后调整内容为准）：

设备4 ：自动脂肪测定仪1   一套

1、主要用途：用于食品、肉制品等中脂肪含量的测定。

2、技术要求：可测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物。

3、功能参数：

1）全自动系统，设定程序后仪器自动完成所有测量步骤。每个程序参数设置：工作温度，沉浸时间，洗涤时间及干燥时间，符合国标索氏标准法测定脂肪；

2）加热杯体积：40 mL～110mL；

3）溶剂回收率：≥80%；

4）测定样品重量： 0.5g～15g；

5）处理能力每批：≥6个样品

★6）符合国际及国家标准的索氏浸提方法；

7）萃取腔，冷凝器和样品杯透明可视，整个萃取过程透明可视

8）仪器须在密闭状态下进行溶剂的添加，避免操作者暴露于溶剂环境，保证实验室及人员安全。

9）自动保护监控功能：冷却水监控，具有限温保护或温度异常监控，仪器自动报警或停止加热，具备溶剂泄漏检测装置有效防止空气污染，充分保障实验的安全性；

10）应具备程序化操作能力，操作人员设定程序后，仪器自动完成所有测量步骤；

11）溶剂杯应采用铝合金或玻璃杯；

12）整个系统中包括独立的浸提单元和控制单元；

13）仪器冷凝水水压不足、溶剂泄漏等异常实时监控；

14）实验进程随时暂停或继续，灵活操控；

4、配套水解配件，从酸水解到脂肪抽提过程无需样品转移

5、配置清单：主机一台及其配件：玻璃溶剂杯≥12个、铝制溶剂杯≥12个、滤纸筒≥50个、滤纸筒托架≥12个、密封圈1套、滤筒接头1套（6个/套）、浸提桶架1套、浸提杯把持器1个等；

冷凝循环水机1台及其配件。

设备5 ：自动脂肪测定仪2    一套

1、主要用途：用于食品、肉制品等中脂肪含量的测定。

2、技术要求：可测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物。

3、功能参数：

1）全自动系统，设定程序后仪器自动完成所有测量步骤。每个程序参数设置：工作温度，沉浸时间，洗涤时间及干燥时间，符合国标索氏标准法测定脂肪；

2）加热杯体积：40mL～110mL；

3）溶剂回收率：≥80%；

4）测定样品重量： 0.5g～15g；

5）处理能力每批：≥6个样品

★6）符合国际及国家标准的索氏浸提方法；

7）萃取腔，冷凝器和样品杯透明可视，整个萃取过程透明可视

8）仪器须在密闭状态下进行溶剂的添加，避免操作者暴露于溶剂环境，保证实验室及人员安全。

9）自动保护监控功能：冷却水监控，具有限温保护或温度异常监控，仪器自动报警或停止加热，具备溶剂泄漏检测装置有效防止空气污染，充分保障实验的安全性；

10）应具备程序化操作能力，操作人员设定程序后，仪器自动完成所有测量步骤；

11）溶剂杯采用铝合金或玻璃杯；

12）整个系统中包括独立的浸提单元和控制单元；

13）仪器冷凝水水压不足、溶剂泄漏等异常实时监控；

14）实验进程随时暂停或继续，灵活操控；

4、配套水解配件，从酸水解到脂肪抽提过程无需样品转移

5、配置清单：主机一台及其配件：玻璃溶剂杯≥12个、铝制溶剂杯≥12个、滤纸筒≥50个、滤纸筒托架≥12个、密封圈1套、滤筒接头1套（6个/套）、浸提桶架1套、浸提杯把持器1个等；

冷凝循环水机1台及其配件。

●设备14 ：全自动电位滴定仪   一套

1、用途：用于脂肪酸值，酸价，过氧化值，氯离子的分析，并可以用于各种电化学滴定分析。

2、测量分辨率：mV测量电极接口测量范围：±2000mV；mV测量电极接口分辨率：0.1mV, pH测量电极接口测量范围：-20～20pH；pH测量电极接口分辨率：0.001pH；pH测量电极接口误差范围：0.003pH

3、配备高亮度中文彩色触控操作终端，可采用独立分离式触控终端或者一体式触屏设计。

4、可选择通过触摸屏或原装正版工作站软件双通道同时或分别控制

5、主机至少提供2个测量电极接口，可同时连接两支电极进行测定，支持智能识别或等效参数管理方式

6、仪器可扩展为库仑法水分测定和容量法水分测定。

7、主机配置质量识别系统1套，可以通过滴定杯与天平实现无线称量传输功能

8、具备螺旋桨及磁力搅拌能力，滴定台采用密闭滴定。

9、滴定管能有效排除气泡，实现无死体积，防止液体倒吸，提供相关证明材料。

10、滴定管分辨率：1/20000滴定管体积，（10ml滴定管为例，精度：10ml/20000= 0.5µl）

11、可自动识别滴定管，记录滴定管编号、体积、溶剂类型、溶液的浓度、配制日期、有效期、过期报警信息等。

12、滴定驱动器模块化能快速拆装更换，免驱动装置；主机能扩展至少3组滴定驱动单元

13、配置不少于18位全自动样品进样器，并且能全自动完成抽排液，淋洗等样品处理工作，并可扩展连接密度计、折光率仪、紫外等仪器

14、设备应具备运行状态提示功能，可采用LED指示灯或液晶屏幕方式显示设备实时分析状态。

15、自动进样器配置自动揭盖系统。

16、自动进样器可选配自动恒温水浴装置，滴定时确保温度恒定。

17、自动进样器可选配实现智能滴定样品称量功能，实现样品从天平到滴定仪的无线安全数据传输。

18、主机内置网络接口、RS232接口、USB：能够连接打印机、自动进样器、天平、U盘、LIMS和电脑等外围设备,即插即用，不需要转接盒

19、主机标配接口具体如下：至少2个mV/pH电极接口或者2个智能识别mV/pH电极接口；适配极化电极、参比电极、温度电极、电导率电极接口；

20、配置清单：自动智能电位滴定仪主机1套，高亮度中文彩色触摸屏1套，磁力搅拌滴定台，质量识别系统1套、主机内置滴定管驱动器1套，外置滴定管驱动器1套，10ml、 20ml等不同体积的智能滴定管各1套，常规氧化还原滴定用复合银环电极1套，非水酸碱滴定用复合玻璃电极1套，氯离子测定用银电极1套，电极电缆线2套、100ml滴定烧杯（100个)1套，100ml避光滴定杯(100个)1套，18位100ml自动进样器1套，自动揭盖系统1套，磁吸盖2套，防腐蚀溶剂加液泵3套，滴定剂溃液管4套，操作说明书1套

21、整机保修期为一年。

22、提供原厂家现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训，仪器运转正常后可免培训费提供2人次加强培训。

三、联系方式

1.采购人信息

联系人（采购人）：青岛市产品质量检验研究院

地址：崂山区科苑纬四路77号

联系方式：0532-68069108

2.采购代理机构信息

联系人（代理机构）：青岛毅石招标代理有限公司

地址：青岛市市南宁夏路129号C座

联系方式：0532-66565116